| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 配套设备（详细） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡司V12体视显微镜 | 蔡司SteREO Discovery.V12体式显微镜 | 1、光学系统: 平行光路设计。. 2、主机：HIP电动控制变倍体，变倍范围12.5:1，(0.8x...10x). 3、目镜筒：人机工程学目镜筒，视野数23mm，带有照相出口. 3、调焦机构：伴有咔嗒声的手动调焦设施，机体采用固定的新工程材料Z轴格栅设计。. 4、底座：多功能透射光底座，可以实现明场，暗场，均匀照明的观察方式。. 5、光源：CL 6000 LED冷光源. 6、反射光照明：双支光纤，带有聚光附件的双支光纤。. 7、不用化学药品的绿色环保防霉技术。. 8、荧光部件：. 1-同轴落射式荧光照明方式. 2-长寿命汞灯，工作时间长达2000小时。. 3-荧光滤光块：均为带通. (1) Filter cube 38 GFP BP (D). EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50. (2) Filter cube 45 Texas Red/FRFP (D). EX BP 560/40, BS FT 585, EM BP 630/75. (3) Filter cube 47 CFP/DAPI (D). EX BP 436/20, BS FT 455, EM BP 480/40. 9、目镜：大视场数23mm，高眼点，屈光度可调；带目镜罩2只。. 10、物镜. 高性能复消色差物镜 1.0x FWD 63mm变倍范围（8-100倍）；. 高性能复消色差物镜 3.5x FWD 16mm变倍范围（28-350倍）. 11、CCD. （1）芯片：2/3 英寸彩色制冷CCD. （2）像素尺寸：3.4 μm x 3.4 μm。. （3）CCD 有效像素：500 万像素（2584 x 1936）。. （4）光谱检测范围：约400 nm-710 nm，带BG40 IR 阻挡滤片。. （5）动态范围：> 1: 1300。. （6）动态预览速度：3 fps（1296 x 968）；最高可达16 fps（258 x 193）。. （7）像素混合（Binning）：1X1~10X10。. （8）数字化深度：12 bit。. （9）曝光时间：1 ms– 60 s。. （10）TTL 信号输出（可控制电子快门）。. （11）高速1394a 火线数据传输接口，400MB/秒。. （12）C 型通用显微镜适配接口。. 12、软件：. （1）控制相机拍照，取图. （2）具有录像功能. （3）以后升级可搭载不同功能模块. （4）用户界面可以切换明暗适应环境亮度. （5）可以无级缩放界面适应屏幕大小. （6）★交互式测量:测量长度、面积、线长度、平行线测量、灰度值、角度等。. （7）管理，可视操作，打印元数据和图像. （8）可输出TIFF格式的图片，可在开放的环境中使用图片。. （9）可输出ZVI, BMP, GIF, JPG, PNG, HDP格式的图片。. （10）可输出AVI 和 Windows Media video格式的影像。. （11）可以编辑LSM, ZVI, BMP, TIF, JPG, GIF, PNG格式的图像. （12）可实现TIF, JPG, BMP格式图片转化为CZI格式的文件. （13）实现优先选择的图片格式查看图片. （14）添加注释，比例尺. （15）★图像后处理：:标准操作的图像优化(调整对比度、亮度、伽马值、颜色、平滑、锐化、几何纠正). （16）浏览图像文件. （17）实现最多三个独立的图片容纳器和比较视图。. （18）★时间序列视图，分通道视图，直方图测量，剖面测量，2.5D视图，查看图片信息. （19）函数处理数据表:可以对数据表过滤和排序. （20）★用图视图来显示数据柱状图、线图、条形图、饼形图或x / y散射情节。. （21）★景深扩展的功能：可以有三种方法实现景深扩展功能。. | 1 |