| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨率组合式质谱系统 | LTQ Orbitrap XL | 见附件 | 1 |

附件：

高分辨率液相-质谱系统基本参数

质谱仪部分：同时具备多级质谱及高分辨功能

线性离子阱部分：

3.1质核比范围：m/z 15-4000 amu，保证可以看到低质量端碎片

*3.2 MS/MS级数：自动10级，最多可手动达到15级

3.3 ESI源二级全扫描灵敏度： 250fg利血平柱上上样进样，扫描母离子609的子离子m/z范围为165-615，产生信噪比>100:1

3.4 APCI源二级全扫描灵敏度：250fg利血平柱上上样进样，扫描母离子609的子离子m/z范围为165-615，产生信噪比>100:1

3.5MSn扫描灵敏度：ESI源250fg利血平柱上上样进样，扫描母离子609的子离子397，其再次碎裂获得子离子365（即MS3），扫描范围165-615，产生信噪比23:1

3.6分辨本领：

3.6.1单位质量分辨，相当于FWHM=0.5 amu

*3.6.2超高分辨：分辨率>10,000，相当于FWHM=0.05 amu，可识别区分5-6个或更多电荷的离子

3.7正负扫描速度：正负切换时间 <100ms

3.8最大扫描速率：>10,000amu/sec

静电场轨道阱部分：

*3.9最大分辨率：>100,000 @m/z200

3.10灵敏度：进行全扫描可检测到fmol级别的多肽，灵敏度不随分辨率增加而下降。

*3.11质量精度：外标法<2ppm, 内标法<1ppm，一次校正能够保持一周时间高质量精度<3ppm，无须实时校正或逐样校正。

3.12谱图内动态范围：>104，同时保证最高/最低离子的质量精度达到标准

3.13 轨道阱内的压力小于10-9 mbar

3.14电喷雾离子源性能：

3.14.1 具有离子吹扫气、吹扫挡锥设计，可使用非挥发性缓冲溶液，抗污染能力强

3.14.2具有真空隔断阀，在移去、清洗离子传输管时，不需破坏真空

3.14.3具有氮气流量调节装置，不需要大流量氮气发生器和空压机

3.15质谱进样方式：液相自动进样，定量环手动进样，注射泵直接进样三种；需配有注射泵，可做直接质谱进样

*3.16拥有多种碰撞模式：包括诱导裂解 (CID) ，脉冲碰撞能量诱导解离（PQD）和高能碰撞裂解 (HCD) ，各种裂解方式可快速切换，在一次进样中获得不同裂解的图谱

3.17真空系统：由1个大抽速机械泵和2个长寿命分子涡轮泵组合成差分抽气高真空系统，可达10-9mbar的真空度

3.18检测器系统：采用放大镜像电流方式检测，无须电子倍增器，无检测器老化问题

3.19集成的溶剂切换阀

3.20集成的直接进样泵

3.21数据采集功能：

扫描方式：

- 全扫描: 得到全扫描谱图，可迅速鉴别未知化合物

- 选择离子扫描（SIM）: 用于监测所选择的离子，进行目标化合物分析和更精确的定量

- MS/MS全扫描：串联质谱的全量程扫描和MSn用多级串联扫描，具有四极杆质谱分析器无法比拟的更高选择性

- 选择反应监测（SRM）：用于经典的LC/MS/MS定量分析实验，并能大大提高监测极限

- 高分辨扫描（ZoomScan）: 可以分辨多电荷离子的同位素分布，并常用于多肽的电荷状态确定和有机金属化合物离子化状况的确定

- 快速扫描（Turbo Scan）: 可进行超高速扫描以改善信噪比和取样速度

- MSn扫描（n=1－10）: 用于多级MS实验以探测离子的结构

数据系统部分

3.22软件：基于Windows XP操作系统平台。软件能控制液相色谱部分和质谱部分，自动实现仪器的功能模块配置、校正调谐、数据采集、数据处理、快速定量，具备质谱数据分析工具和谱库检索功能、建谱库等功能。

*3.23专业结构剖析应用软件

主要用于化合物、代谢物结构确定，未知化合物结构解析，带有碎片预测、碎片匹配等强大功能；

*包含通用裂解规律和120,000多条来自文献的裂解机理库(Fragment Library)，软件可自动引用文献出处来源，并分析图谱上碎片的形成机理；

*包含离子树形式的质谱图图谱库——正离子模式：1251个；负离子模式：524个，利用多级质谱的形式可用于化合物的高可信性确证

*3.24 专业高分辨数据操作处理软件

*3.25专业高分辨定量分析软件

液相部分指标

高压二元泵溶剂输送系统

*3.26流量范围：1L/min -8 mL/min，可精确到0.1L/min

3.27流量准确度：0.1%（设定流速下）

3.28流量精度：0.05% RSD

*3.29梯度延迟体积： 35 uL

*3.30运行压力范围：0-15000 psi，可精确到0.15 psi

3.31 梯度准确度：0.2%

3.32梯度精密度：<0.2% RSD

3.33含在线真空脱气机

温控自动进样器

*3.34控温范围：4～45℃, 1℃增量, 带有制冷功能

3.35 温控稳定性：0.5℃

*3.36样品容量：3个标准盘架可容纳120个2mL样品瓶

3.37进样精度：<1.0% RSD

3.38 进样线性度：≥0.999

*3.39 样品交叉污染：<0.004%（以254nm UV检测和1mL 100% 甲醇洗针时）

柱温箱

*3.40控温范围：5～105℃

3.41温度精确度：0.1℃

3.42稳定稳定性：0.1℃

四、仪器配置

4.1二维线性离子阱-静电场轨道经组合式高分辨质谱主机，ESI和APCI离子源，超高效液相色谱系统，配套的机械泵及真空系统，液相色谱梯度输液泵、自动进样器、柱温箱等。

4.2 仪器控制和数据处理系统软件，且该系统软件要求完全控制质谱主机及液相色谱系统，包含计算机。

4.3 配置相关应用后期数据处理软件；

4.4 消耗品备件包和仪器维修专用工具包；

4.5 仪器配套：20KVA UPS电源一套，要求1小时；品牌激光打印机一台。配套进口PEAK氮气发生器

五、代理商应获得生产厂家正式授权。

六、售后服务与培训

5.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

5.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行1周仪器操作和日常维护的现场培训。

5.3 保修：自安装验收之日起，保修一年。

5.4 维修响应：8小时故障相应，48小时内到现场。

七、水、电、气配套及家具配备条件：

1.电源电压: 单相220V±10%，50/60Hz，16A，三相电

2.环境温度: 15-28 oC

3.相对湿度:20-80%