国外进口设备设备清单：

A段：

A-1凝胶光密度扫描分析系统

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正型光密度扫描分析系统 | 美国伯乐公司GS 900 | 用于凝胶的扫描及定量分析，特有的校正系统确保精确定量分析。 技术指标： 1硬件部分： 1.1. 光源：白色荧光光源 1.2. 波长：400-750nm 1.3. 成像方式：透射&反射成像。 1.4. 分辨率：36.3微米。 1.5. 色深：12位 1.6. 线性范围：0-3.0OD 1.7. 扫描机制：自动校正功能，保证了蛋白质或DNA等定量的准确性。 1.8. 成像面积： 29x33cm 1.9. 提供IQ/OQ保障。 2.2 软件功能 2.1. 对系统进行自动控制，可成像和分析一维电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数。 2.2. 图像优化, 调节亮度、对比和图像过滤 2.3. 三维观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域 2.4*. 数据安全性符合美国FDA 21 CFR 11章的规章 2.5. 能泳道和条带分析，可进行自动的泳道与条带检测，快速分子量确定，并有多种回归计算模式可选 2.6*. 能进行条带/泳道匹配分析，产生比较树状图（Phylogenetic trees），梯度胶的背景消减校正 2.7*. 高斯模型精确定量部分重叠的斑点 2.8. 可对记忆泳道和样品位置，分子量确定，定量区域标记，文字与箭头标记 2.9. 具有3个不同颜色通道的图像的组合和显示 2.10. 有自动化管理器功能，可自动保存和运行下列常用功能的模板，无需用户干预 2.11. 要求配备有中文教学演示光盘 3. 必备附件： 1 主流品牌电脑（戴尔7010MT）：I3-2120/4G内存/500G硬盘/DVD刻录光驱/19寸宽屏液晶显示器/win7 64位专业版系统； 2 配套激光打印机（惠普系列） | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页；

A-2超低温冰箱-86℃

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低温冰箱-86℃ | 美国Thermo ScientificXPI 型号： ExF60086V | 品牌型号：Thermo Revco ExF60086V 超低温冰箱 产品规格：230V/50Hz，容量：793升，运输重量：494kg 内部尺寸(高x宽x深)：1308×930×686mm 外部尺寸(高x宽x深)：1979×1189×988mm 用途应用：主要用于医学生物学领域活性制剂的保存，包括生物试剂、生物酶类、核酸、肿瘤组织、骨髓、细菌及病毒、单克隆抗体、精子及受精卵等。 技术参数： 1、温控范围：-50℃~-86℃可调，32℃外部环境仍可正常运行。 2、温度精度：≤±1℃。 3、微处理器控制：齐眼线高度的中央信息处理中心，包括微处理控制器和监控系统，以确保所有监控显示易于读取。 *4、压缩机：2台，2 x 1 HP新型Embraco封闭式工业级压缩机，超强制冷能力。 制冷剂：采用最新型高效节能HFC制冷剂。 5、报警：标配远程报警触点，报警选项包括温度过高/过低报警，电力异常报警，门未关报警，冷凝器过热报警，温度探头异常报警，电池低电量报警。 6、箱体结构：腔体内部全部采用高强度不锈钢材料，外部有镀锌涂层，耐腐蚀，传热好，防止结霜生锈，冷气均匀。箱体表面为重型冷轧腔体表面结构，耐腐蚀粉末涂层表面处理。保温层为5英寸（127mm）原位发泡聚氨酯保温材料。 7、箱内分层：5层。标配5层内门，闭合紧密，减少样品暴露空气中的时间，防止冷气流失。高密度聚合物材料的塑料内门，耐低温，导热系数比钢板低的多，因此更好的保温，且美观，低温下不会粘手。标配4层隔板为坚固的不锈钢搁架，超大负荷承重。每层隔板高度均可随意调节，适宜各种形状、大小的容器的保存和取放。 8、密封条：双重门密封胶条，外加一层保温层镶嵌在箱体内，确保最佳密封和绝热效果，共3层。 9、符合人体工程学的门把手设计，单手操作，标配门锁扣设计，方便用户独立配套挂锁，可自配挂锁实现双人双锁，加强样品保护。 10、压力平衡口位于冰箱外门中部，几乎不结霜的部位能够最有效的保证冰箱内外压力平衡。方便再次开门，减少除霜维护工作。 11、Boost/Buck自动电压调节功能，自动补偿或降低过低/过高电压，调节到适配电压，适合中国宽电压范围，使压缩机和敏感器件免受电压波动损害。 12、过滤器：便于拆卸、可水洗的空气进气过滤器，位于冷凝器前部，防止冷凝器上灰尘凝结，确保最佳散热效果。 13、脚轮：采用新型易滚轮，2英寸（5cm）锁定脚轮，方便安装和移动。 14、具有2个1” (25mm) 检修口，可连接外部探头或仪器。 15、样本储存容量：ExF600存储2mL冻存管60,000根，Cryobank 1mL冻存管101, 400根，2”冻存盒600个，3”冻存盒450个。 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页

A-3分光光度计

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外可见分光光度计 | 岛津UV2600 | 品牌型号：岛津UV2600 单色器 专利技术的Lo-Ray-Ligh等级衍射光栅 检测器 光电倍增管 杂散光 Max. 0.005%(220nm, NaI), Max. 0.005% (340, 370nm, NaNO2) Max. 1%(198nm, KCl) 光度范围 吸光度:-5 ~5Abs 光度准确度 ±0.002 Abs(at 0.5Abs) ±0.003 Abs(at 1 Abs) ±0.006 Abs(at 2Abs) ±0.3%T 光度重复性 ±0.001 Abs (at 0.5Abs) 配仪器所需的联想台式机电脑 IdeaCentre C560 23英寸一体电脑（G3240T 4G 500G 2G独显 Rambo刻录 Wifi DOS）。 配 HP Laserjet PRO P1108激光打印机。 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页；

B段：

B-1混合冷冻研磨仪

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合冷冻研磨仪 | 德国RETSCH （莱驰）MM400 | 技术指标要求： 1. 仪器系统：混合球磨仪由混合球磨系统和电子控制系统组成，可以进行硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质材料以及其他许多材料简单快速无损的粉碎，同时研磨两组样品，在一台仪器上配置不同研磨罐可以进行干磨、湿磨、冷冻研磨以及DNA/RNA的提取。投标商对技术指标的响应均需附有印刷的产品目录或工厂原版资料作为证明。 2. 进样尺寸：不超过8毫米，最终出样尺寸：约5微米 3. 自动中心定位和自锁装置，能有效防止研磨罐在粉碎过程中松动开脱，并快捷的进行低温研磨，确保热敏性材料的研磨。 *4. 典型研磨时间2－4分钟，冷冻研磨过程中不消耗液氮。 5.可适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取，动植物细胞组织和细胞悬浮体的高效破碎，一次可以处理多达96个样品。 *6.混合球磨仪电子控制系统：数字显示，能够设定研磨时间，最大震动频率30Hz。 7.具有记忆功能，可储存3个操作程序，具有参数锁定功能. 8. 配置要求： 8.1 研磨机主机，两个研磨平台，可同时研磨两个样品 8.2丝扣旋紧式设计研磨罐，35mL，氧化锆制，2个 8.3 20mm直径氧化锆制研磨球，2个 8.4 25mL碳化钨研磨罐，2个 8.5 15mm直径碳化钨制研磨球，2个 8.6 PTFE制适配器2个，适用于48个1.5或2.0ml的反应管，碳化钨制研磨球 8.7 5mm碳化钨制研磨球，200 pcs 9. 售后服务及资质证明： *9.1 供应商必须提供生产厂家的项目授权书。 9.2 主机一年的免费保修期，仪器终生维修。 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页；

B-2EPLED光源

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激发光源 | EPLED320 | 中心波长320nm，脉宽700ps，功率0.8uW 配套爱丁堡稳态瞬态荧光仪 | 1 |
| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| 激发光源 | EPLED260 | 中心波长260nm，脉宽600ps，功率0.6uW 配套爱丁堡稳态瞬态荧光仪 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页；

C段：

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气氛烧结炉 | 南大仪器KBF16Q-Ⅱ | 200*200*200,6KW,220V,1600℃ （需配两个气体流量计） | 1 |
| 旋转蒸发仪(配原装旋蒸瓶收集瓶水泵) | N-1100V-WD | 旋转速度： 20~280rpm 蒸发能力： Max.18ml/min 可达真空度： 399.9Pa（3mmHg）以下 水浴锅温度调节范围：水浴锅 室温+5~90℃ 水油两用锅 室温+5~180℃ 温度调节精度： ±1.5℃（水浴）±3℃（油浴） 温度控制：微电脑式ON-OFF控制 温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示 安全机能：熔断器、感热式空烧防止器 试料瓶可使用容量：标配1L Max.3L 升降器：手动升降；加热器：1.05KW；冷凝器：直立式双层盘管 冷却面积0.146m2 旋转连接轴： 短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 试料瓶：梨型瓶1L 500ML 250ML 50ML各2只 标准磨口29/38 2只回收瓶：球型瓶1L 球面磨口S35/20 水流抽气机A-1000S Aspirator | 1 |
| 摇床（台式全温振荡器） | THZ-C-1台式全温振荡器----太仓市实验设备厂 | 万能弹簧网架。 振荡频率：20-350转/分； 振幅：26mm 容量：1000ml*6或500ml*12 或250ml*15等 托盘尺寸（mm）:450*340 定时范围:0-999分钟 恒温范围:5~60℃（室温25℃时） 恒温精度:0.1℃ 温度均匀度:±0.5℃ 数显方式:LED 输入功率:600W 外形尺寸（mm）:790*565*490 重量:56kg 电源:220V 50Hz 照明:8W | 1 |
| 好氧堆肥实验装置 | 上海同广科教仪器有限公司 TG-407(全套不锈钢） | 处理量：50～70L/h、设备外形尺寸：800×450×1400mm、电源 220V 功率1000W | 1 |
| 激光打印机 | LaserJet Pro M1136 |  | 1 |
| pH计 | 安捷伦 3200P pH计 （G4392A套装） |  | 1 |
| 酸度计 | 梅特勒FE20-fiveEasyTM |  | 1 |
| 烘箱 | 精宏DHG-9247A |  | 1 |
| 电热恒温水浴锅 | 精宏DK-S24 | 双列4孔 | 1 |
| 超声波清洗器 | KQ-300DE |  | 1 |
| Eppendorf移液器 （全套7只） | Eppendorf | 各种型号7只（全套） | 1 |
| 冰箱 | 西门子KK20V11TI (198L) |  | 1 |
| 真空泵 | 郑州长城SHB-IIIA |  | 1 |
| 真空干燥箱 | BZF-6020MBE |  | 1 |
| 旋片式真空泵 | BX-0.5 |  | 1 |
| 电动搅拌器 | JJ-1 |  | 1 |
| 5810R离心机适配器 | Eppendorf | 50ml | 6 |
| 博迅真空干燥箱 | DZF-6050MBE（含真空泵） |  | 1 |
| 三相干式隔离变压器 | 上海时冠SG-20KVA |  | 1 |
| 干燥箱 | 博讯GZX-9076MBE |  | 1 |
| 超声波清洗器 | KQ-100DB |  | 1 |

D段：

D-1台式高速冷冻离心机

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 美国贝克曼库尔特公司Allegra X-30R | 贝克曼库尔特Allegra X-30R台式高速冷冻离心机性能指标 一、用途：用于实验室日常工作中分离细胞、核酸、蛋白等样品。 二、仪器规格 : 台式冷冻高速离心机，微机控制，按钮式操作 最高转速 ：18,000 rpm 最大离心力 : 29,756 xg 最大容量 : 4 x 400mL 水平转头 速度控制 : 控制范围 : 0 to 18,000 rpm 控制精度 : (100 rpm 设定值 显示 : 数字显示 驱动系统： 无碳刷变频感应电机 热输出量: 3,311 Btu/Hr 温度控制范围 : -20(C至40(C，1(C步进 显示功能 显示方式：数字显示 实时显示：转速(RPM) / 离心力(RCF) 升速 / 降速选择 ：10档 / 10档 时间设定范围 : 至9 小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择，以及“点动”短暂离心功能。 安全操作功能 : 转头不平衡自动停机 超速、超温保护 转头配置： 24 x 2.0mL/1.5mL金属定角转头，最高转速:18,000 rpm，离心力:29,756 xg. ; 酶标板转头，最高转速:4,700 rpm，离心力:2,721 xg. 可载酶标板数量:6块； 酶标板转头可用于分离PCR板、DNA纯化板及2 x 1块深孔板。 在最高转速时噪音：≤64 分贝 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页

台式高速冷冻离心机基本配置

| ITEM | P/N NO. | DESCRIPTION | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Allegra X- 30R Benchtop Refrigerated Centrifuge |  |
|  |  | Allegra X- 30R 台式冷冻离心机 |  |
| 1 | B06322 | Allegra X-30R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 50 Hz, 230 V | 1 |
|  |  | Allegra X-30R台式冷冻离心机主机 |  |
|  |  | - 主机最高转速:18,000 rpm, 主机最大离心力:29,756 xg. 主机最大容量:4 x 400mL |  |
|  |  | 温度设置范围:-20oC ～ +40oC， 体积（宽x深x高cm）:46.0 x 70.7 x 37.0， 重量:78kg |  |
| 2 | 361171 | F2402H Fixed Angle Rotor (with biocontainment) 24 x 1.5/2.0 mL定角转头 | 1 |
|  |  | - 转速:18,000 rpm, 离心力:29,756 xg. 容量:24 x 1.5mL/2.0 mL |  |
| 3 | 364701 | Adapter for 1.5mL microcentrifuge Tubes (set of 12) 1.5mL离心管套 | 2 |
| 4 | 357448 | Polyallomer 1.5mL Tubes, 11 x 39mm ( pkg of 500 ) 1.5mL离心管（500个/包） | 1 |
| 5 | B01430 | S6096 Microplate Rotor 酶标板转头 | 1 |
|  |  | - 转速:4,700 rpm, 离心力:2,721 xg. 容量:2 x 3 块微孔板 |  |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页

D-2 实验室纯水制备系统

| 设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室纯水制备 | UPR-I-40L+UPHW-I-90T组合型 | 四川优普超纯科技有限公司生产 | 1 |

注：要求有厂家授权书原件及产品彩页