| 序号 | 设备名称 | 技术指标、参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析仪 | 见附页（1） | 2台 |
| 2 | 尿液分析仪 | 见附页 （2） | 2台 |
| 3 | 全自动电子身高体重仪 | 见附页 （3） | 2台 |

（附页1）

全自动血液细胞分析仪

技术参数

- 工作原理：经典电阻抗法计数，分光比色法测血红蛋白；

- 临床功能：白细胞三分群，20项+3个彩色直方图，有智能浮动界标功能；

- *定量方式：浮球式绝对定量方式；

- 标本用量：闭管进样200μL、开管进样200μL、预稀释40μL；

- *检测模式：开放式（全血、预稀释）、封闭式；

- *检测速度： 80样本/小时；

- *样本位：一次放置50个样品管（可连续放置）；

- *进样模式：仪器自带自动进样系统，具备自动进样功能，批量式、任选式、急诊可选；

- *仪器自带穿刺功能。

- *操作方式：样品放置在进样器上，一键操作，即可完成批量检测；

- *样本识别：内置条形码扫描器，样本编码自动化；

- *血样处理：独特的纳米陶瓷阀处理，保证了检测结果更为准确、可靠；

- *操作系统：WINDOWS CE操作系统；

- *结果储存：主机自动存储＞35000份的全部样本参数+3个直方图，可无限存储；

- 质控方式： X-B、L-J图；

- 标定：人工标定和自动标定；

- 参考值设置：通用、成年男、成年女、儿童、新生儿共五种设置；

- 精度（CV值）：WBC（109/L）≤2.0%

RBC(1012/L)≤1.5%

PLT(109/L) ≤4.0%

MCV(fL) ≤0.5%

HGB(g/L) ≤1.5%

18、排堵功能：智能预防、自动和手动正反冲及电子灼烧排除堵孔设计，有效解决堵孔；

19、操作界面：全中文操作和中文在线提示功能；

20、信息编辑：无需外接电脑就可输入医院名称、病人姓名、科室、送检者等；

21、*显示屏：10.4寸液晶同屏显示全部检测结果和三个彩色直方图，600×800分辨率；

22、*报警提示：具25项报警提示功能和专家诊断系统；

23、自我诊断包：自动检测，自动校准，报警提示信息，可存储、打印；

24、试剂液面：液面感应探测装置；

25、输入输出口：2个USB 接口（键盘、鼠标）、并行接口、RS232接口（可联网）、打印接口；

26、报告打印：内置热敏打印，可直接连接多种类型的打印机，打印精美综合报告；

27、*能边做样品计数边打印，提高仪器运行速度；

28、电源：AC220V，50Hz。

（附页2）

US-200尿液分析仪技术参数

（一）技术参数：

1、采用高亮度三波长冷光源，提高了仪器的灵敏度、准确度、特异性，减少外界杂光干扰

2、采用自动残液吸排系统，防止样品间交叉污染

3、自动故障检测及报警系统，保证测量结果准确

4、自动修正试纸非特异性，尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响

★5、试纸类型为八项、十项、十一项可选，试纸开放

★6、中、英文操作界面及中、英文结果输出可选

7、内置热敏打印机，多种打印模式可选

8、标准RS232输出接口与微机联网

9、测试项目：白细胞、尿胆原、胆红素、比重、葡萄糖、PH值、蛋白质、潜血、亚硝酸盐、酮体、维生素C

★10、测试波长：525nm、560nm、660nm

11、测试原理：光电比色法

★12、适用试纸：F11-Ⅱ、URS-11A、URS-10A

13、测试速度：120条/小时、60条/小时可选

14、数据存储：1000份结果

15、数据通讯：RS-232串口接口，可与计算机联网

16、打印机：内置热敏打印机

17、显示屏：240×64液晶屏

18、语言：中文、英文

19、电源：～220V±10%    50±1Hz

（二）资质文件

★1、产品具有CMD的ISO9001、ISO13485认证。

★2、制造商的注册资金不小于1000万元人民币。

注：★为“重要指标”，投标人必须符合，非星号参数指标投标人负偏离不得超过三项，否则将导致废标。

（三）配置要求

1、主机      1台

2、配套试纸  试纸1筒

（附页3）

全自动电子身高体重测量仪

HW-900Y型全自动电子身高体重测量仪测量身高范围：60cm--200cm精确度：±0.5cm 体重范围：8-200kg 精确度±0.1kg

全自动电子身高体重测量仪采用超声波技术测量身高（无触碰式）,精密传感器测量体重,能同时测得身高,体重,BMI体格指数,标准体重范围等检测数据LED显示直接显示在测量身高的秤杆上,直观清晰,便于受测者及时,直观的了解到自身的检测结果。语音自动报告检测结果,高速热敏打印。核心电子元器件均采用进口品牌的元器件,特别设计的温度传感器校准程序使仪器的校准操作十分容易,精确。配以原厂正版程序,有力的保障了仪器性能的稳定性和超长使用寿命。串行数据传输功能,使其与相连的计算机能够随时掌握测量情况,数据处理方便,并提供与电脑之间的通讯协议。