| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | C1000 Touch | 工作温度：15-31℃； 工作和存储湿度：10-80%； 工作电源：100–240 VAC(±10%), 50–60HZ。 1 显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程 2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 3最大升降温速率：5℃/秒（选配快速模块时） 4温度范围：0 -100℃ 5温控准确度：±0.2℃ 6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到） 7具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同 8接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。 | 1 |  |
| 2 | 超微量分光光度计（微量核酸蛋白检测仪） | 柏精-BioDrop μLite | - *显示屏：5.7英寸电容触摸屏 - 灯源：脉冲氙灯，三年保修 - 检测器：1024像素CCD阵列 - *波长范围：190-1100nm - 波长准确度：± 2nm - 波长重现性：± 1nm - 光谱带宽：5nm - 内置超微量采样点 - 固定光程：0.5mm - 光程准确度：±5μm - 最小样品量：0.5μl - *DNA检测限：1.0ng/μl - DNA最高检测浓度：2500.00ng/μl - *100ng/μl浓度DNA检测重复性：±1ng/μl - *1000ng/μl浓度DNA检测重复性：±4ng/μl - *准确度（1000ng/μl）：+/-1% - *蛋白质检测限：0.06mg/ml - 蛋白质最高检测浓度：100mg/ml - *1mg/ml浓度蛋白质检测重复性：±0.01mg/ml - *10mg/ml浓度蛋白质检测重复性：±0.04mg/ml - *可选配热敏打印机 - 杂散光：使用NaNO2, 在220nm和340nm处小于0.5%T - 光度范围：- 0.3A - 2.5A, 0 - 199%T - 光度线性：546nm处±0.005A或读数的1%，两者中的大者 - 光度重现性：±0.003A (0 - 0.5A), ±0.007A (0.5 – 1.0A) - 噪声：0.005A（峰峰），0.002A（均方根） - 输出：USB电脑联接端口, USB数据输出端口 - 电源：90-250 V, 50/60 Hz, 最大 30 VA - 尺寸：420 mm x 260 mm x 185 mm - 重量：约 3 kg - 生命科学软件：DNA, RNA, Oligo, Dye labelling, Tm计算，直接紫外和比色蛋白测量法、细胞密度测量。 - 软件语言：英语、法语、德语、西班牙语、中文 - 数量遗传分析及QTL定位软件1套。 | 1 |  |
| 3 | 酶标仪 | SynergyHT | 1 常规参数 1.1检测方式:荧光、时间分辨荧光、发光、紫外-可见吸收光 1.2读板模式:终点法、动力学法、波长扫描法、孔面积扫描法 1.3孔板类型:1－384孔板PCR板 1.4最高孔板高度:吸收光：0.8英寸（20.30mm）；荧光或发光：1.25英寸（31.75mm） 1.5温度控制:环境温度以上4℃-50℃； 37℃时±0.5℃ 1.6振荡:可以； 1.7自动化:可以； 1.8软件:Gen5™ 通过USB或串口进行控制 2吸收光检测 2.1光源:超静氙灯 2.2波长选择:单色器 2.3波长范围200-999nm，1nm步进 2.4带宽:2.4 nm 2.5动力学范围:0 - 4.0 OD 2.6分辨率：0.001 OD 2.7光程校正：有 2.8 比色杯：最多可选配8个光径为1cm的Biocell比色杯或可选配Take3超微量比色板进行16个体积为2ul的核酸蛋白样品定量 2.9单色器波长准确性：+/- 2 nm 2.10单色器波长重复性：+/- 0.2 nm 2.11OD准确性：< 1% at 2.0 OD ； < 3% at 3.0 OD 2.12 OD线性：<1% 0－3 OD 2.13 OD可重复性：< 0.5 % at 2.0 OD 2.14散射光：0.03% 230nm 2.15读板速度： 14秒/96孔; 26秒/384孔板 3荧光强度检测 3.1灵敏度 顶底部检测：5pM（1fmol/孔）荧光素钠 3.2光源：卤素灯 3.3波长选择：深部阻挡带通滤光片（顶部/底部） 3.4波长范围：激发光波长范围：300-650nm 3.5发射光波长范围：300-700nm（900nm可选） 3.6带宽：依滤光片而定 5nm－>100nm 3.7检测器:PMT 3.8线性范围:0－99,999 RFU 3.9动态范围:5个数量级 3.10滤光片切换速度:140mm 3.11读板速度: 31秒/96孔；80秒/384孔 3.12随机滤光片：四组滤光片激发:(360/40, 485/20, 530/25, 590/20) 检测 (460/40, 528/20, 590/35, 645/40),可以对MUB, caspace-3, europium chelate,Fluorescein, EGFP,Alexa Fluor 546, CY3, and rhod2 ,Alexa Fluor 594,Texas Red等几十种荧光素进行检测; 4发光检测 4.1 灵敏度 :闪光：30 amol ATP 4.2 波长范围:300－700nm 4.3 线性范围 6个数量级 4.4 DLR认证:有 5时间分辨荧光检测 5.1检测灵敏度:250fM Eu 5.2光源:氙闪灯 5.3 波长选择:单色器（TR模块） 5.4 检测器:低噪音PMT 6分液器 6.1数量:2个注射器泵 6.2 分液体积:5 - 1000 µl 1 µl 步进 6.3 死腔量:1.1 ml无回流, 100 µl回流量 6.4 液体回流功能:有 7物理特性 7.1电源:250 W 最大 7.2重量:18kg （40磅） 7.3体积:40.6宽×38长×25.4高（cm）；16宽×15长×10高（英寸） 基本配置*主机（包含荧光、时间分辨荧光、荧光偏振、发光、紫外-可见吸收光检测模块及用于辉光、闪光检测的双注射器） 1套，电脑 1套；数据采集及分析软件1套。 | 1 |  |
| 4 | 超高速冷冻离心机 | Optima XE-100 | 1最高转速：≥100,000 rpm；最大相对离心力：≥802,400 x g； 转速控制精度: ± 2 rpm； 2主机采用15英寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作； 3具备中文操作界面，以方便使用； 4加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； 5仪器具备转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)功能，若发现有超速情况会自动设至最高允许转速； 6仪器面板上可实时显示真空度的数字，让使用者了解离心舱内的真空度情况； 7目视平衡，样品不平衡容许度：≥±5ml或样品体积±10%； 8离心时间设定范围为999小时59分，或连续离心运行； 9主机备有转头及离心管数据库，方便资料查询； 10要求离心机主机、转头及离心管由同一厂家生产，以确保仪器的安全使用； 11要求仪器可选配近垂直转头，以在最短时间内得到高纯度的蛋白、核酸； 12噪音: ≤51dBa； 13温度：0-40 14配置： 1）主机一台； 2）钛合金定角转头，容量：6x 94mL，最高转速：45,000 rpm，最大离心力：235,000 xg；另，需配备与该转头对应的离心管300支以上、以及配套使用的工具等； 3）钛合金定角转头，容量：8 x 6.5mL，最高转速：100,000 rpm，最大离心力：802,400 xg；另，需配备与该转头对应的离心管300支以上、以及配套使用的工具等； 4）钛合金水平转头，容量：6 x 38.5 mL，最高转速：32,000 rpm，最大离心力：175,000 xg，采用新颖的上插入吊桶式（Top-Loading）设计，不但操作方便，而且使用也更加安全，完全不用担心因吊桶没挂好而甩出来的危险。另，需配备与该转头对应的离心管300支以及配套使用的工具等。 | 1 |  |
| 5 | 紫外成像分析系统 | GelDoc XR+ | 工作温度：0-40°C 工作和存储湿度：0-95% 工作电源：100-240V 1 样品来源：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等 2* CCD分辨率：1360 ×1024 3* 动力学范围>3个数量级，12 bit灰度级（非插值） 4* CCD控制：马达自动控制 5* 镜头缩放：8.5-51mm镜头 6* 暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测 7 滤光片：标配2个，3个可选 8* 备有校正镜头曲面度的专用滤光片 9* 平场校正板，美国专利号5,951,838（可选） 10* 三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 11* 灵敏度：0.1ngEB染色的DNA 12* 信噪比：>=56dB 13* 曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进 14* 样品大小：28x36cm 15* 成像大小：25x26cm 16 光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选） 17 紫外光源：302nm，可选254nm/365nm 18* 紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品 19* 紫外自动光闭保护 20 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察 21* 切胶尺：切割凝胶 22* 荧光尺：系统检测并用于测量长度 4 必备附件 国内采购电脑一台； 操作系统：Win 7； 芯片：英特尔 G1610双核； 内存：2 GB ，硬盘：500GB | 1 |  |
| 6 | 光合仪 | GFS-3000 | 1. 工作条件： 1.1 环境温度：-5～＋45℃ 1.2 相对湿度：0－90％ 1.3 适用电源：野外可更换锂电池14.4V/12Ah，2块可工作4～8小时；或外接12V或24V电池；或外接交流电。 2. 技术指标： 2.1 主机系统：4通道绝对开路式非扩散红外CO2/H2O分析器。 操作界面：640 × 480全彩高亮触摸屏，安装专为嵌入式系统设计的Windows操作系统背景光7级可调，阳光下能清晰显示。触摸屏可用手指直接操作，也可用附带的塑料触摸笔操作。有效显示面积10 cm×13 cm。 电脑接口: USB 2.0。可连接U盘；可连接PC 数据存储能力：内置7.4GB闪存卡 2.2 程序测定：野外既可以在自然光下测定，也可以便捷的控制微环境包括温度、光照、CO2浓度和流速，湿度等。 2.3 曲线测量：CO2响应曲线、光响应曲线、光诱导曲线、温度响应曲线、湿度响应曲线等，可自定义产生新的自动测量曲线 2.4 CO2测量范围：0-3000ppm 测量精度：±12ppm，分辨率：0.01ppm 2.5 H2O测量范围：0-75000 ppm 测量精度：±1000 ppm，分辨率：1ppm 2.6 差分测量精度：CO2 ±0.5 ppm，H2O ±150 ppm 2.7 CO2控制特点：小钢瓶CO2注入系统（控制CO2浓度），密封性极佳 一次没有用完可以密封保存待后续使用。控制范围：0-2000ppm 2. 8 H2O控制：具备干燥和加湿双重自动控制功能。控制范围：0-100%RH 2.9温度控制： 温度探头：4个。Tleaf：热电偶直接接触测定叶片温度；Tcuv：Pt-100测定下部叶室温度；Tamb：Pt-100测定环境温度；Ttop：Pt-100测定上部叶室温度。 控温模式：3种。控制叶室温度、控制叶片温度、跟随环境温度 叶室控温范围：低于环境温度10℃ ~ +50℃ 2.10 光强控制： 光量子探头: 3个：叶室外环境光量子探头，叶室内叶片正面光量子探头，叶室内叶片背面光量子探头。测定范围0～2500 μmol m-2 s-1 控光单元： LED红蓝光源，0～2000 μmol m-2 s-1 90％的红光（640 nm）和10％的蓝光（470 nm）。 光强控制模式：5种。控制叶片上部光强、控制叶片下部光强、控制环境光强、叶片上部跟随环境光强、叶片下部跟随环境光强 2.11 叶室流量测定范围：0-1500 μmol s-1，精度：±1% 2.12 测量和计算的参数：参比室和样品室的CO2绝对值（CO2abs，CO2sam），参比室和样品室的H2O绝对值（H2Oabs，H2Osam），流速（gas flow），环境气压（Pamb），叶室温度（Tcuv），叶片温度（Tleaf），环境温度（Tamb），环境PAR（PARamb），叶室内叶片正面PAR（PARtop），叶室内叶片背面PAR（PARbot），叶室相对湿度（rh），蒸腾速率（E），水气压饱和亏（VPD），叶片气孔导度（GH2O），净光合速率（A），胞间CO2浓度（Ci），环境CO2浓度（Ca）等。 | 1 |  |
| 7 | Bio-rad变性梯度凝胶电泳 | DCode™通用突变检测系统 | 1. 控温：系统提供精确的温度控制，可使电泳在5-70℃之间的恒定温度下进行（低于室温电泳需外接冷却装置），整块胶内的温差在0.5℃以内，控温范围45~70℃，加热器和温控部分可使温度 最慢以0.1℃/h 上升，最快200℃/h 2. 制胶架：一次可灌制两块16 x 16 cm、两块16 x 10 cm或四块7.5 x 10 cm胶 3. 支持技术类型：单链构象多态性（SSCP）、变性梯度凝胶电泳（DGGE）、时间温度梯度电泳（TTGE）和均一变性凝胶电泳（CDGE）等 4. 梯度形成器：容量：50ml，475型梯度形成仪，用于混合和传送高、低密度的溶液，产生线性梯度凝胶，无需蠕动泵或磁力搅拌器 5. 软件：带有WinMelt软件用于预测最多达3,200 碱基的DNA 序列熔解图谱和分析引物与GC 夹的置放 6. 电源 6.1 输出电压为10-300V，4-400mA电流，75 W功率 6.2 输出类型：可为恒压、恒流 6.3 显示：LED液晶显示屏 6.4 输出口：4道平行输出,可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 6.5 安全保障：符合IEC 1010-1,CE标准 6.6 安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护，断电恢复后自动启动。有暂停/继续功能,有断电后自动恢复功能 软件：用于预测最多达3,200 碱基的DNA 序列熔解图谱和分析引物与GC 夹的置放 电源： 1 输出电压为10-300V，4-400mA电流，最大75W功率 2 输出类型：可为恒流，恒压 3 显示：LED显示 4 输出口：4道平行输出 5 安全保障：符合IEC 1010-1,CE 6 安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护，断电恢复后自动启动。 | 1 |  |
| 8 | 常用色谱柱 | HP-5, HP-INNOWAX, DB-17, DB-5MS, HP-1 |  | 5 |  |
| 9 | 转印仪 | Trans-Blot SemiDry+ PowerPac HC | 一、半干转印槽 型号：Trans-Blot SemiDry 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上 3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） 3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印 3.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 3.4 简单的闭锁设计，方便快速装配 3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用 3.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力 3.7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 3.8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 3.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 3.10 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml；体积：37 x 24 x 11 cm；重量：3.6 kg (7.9 lb) 二、高电流电泳仪 型号：PowerPac HC 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） 3.1 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W 3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟 3.3 有暂停/继续功能 3.4 有断电后自动恢复功能 3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 3.6 安全标准：通过EN-61010, CE标准 | 1 |  |

注：以上设备需提供厂家授权。