设备清单：

| 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 （元） |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多通道微量移液器 |  | 八通道移液器，数字可调量程，30 - 300 µl 主要特点 - 人体工程学设计 - V形锥头方便吸头的安装与退出。 - 锥头O型圈，增加了吸头的密闭性，扩大了吸头的适用性。 - 多道枪身部位可360℃双向旋转，带有阻尼，手臂甩动后不用调整此部位的位置。 - 每个零部件均可单独拆卸与维修。 - 退吸头时实行吸头顺序推出原则，省力省时，减少手部疲劳。 - 整支可进行121℃高温灭菌。 - 具有凹纹的外壳保证您抓握更牢固。 - 可快速校准。 标准配置 - Transferpette® - 8移液器 1支 - 吸头盒（内装PLASTIBRAND吸头），吸头盒装填架 1个 - 移液器架 1个 - 试剂池（60ml） 1个 - Vion®密封环 1个 - 硅油、安装工具 1套 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 2 |  |  |  |
| 多通道微量移液器 |  | 十二通道移液器，数字可调量程，0.5 - 10 µl 主要特点 - 人体工程学设计 - V形锥头方便吸头的安装与退出。 - 锥头O型圈，增加了吸头的密闭性，扩大了吸头的适用性。 - 多道枪身部位可360℃双向旋转，带有阻尼，手臂甩动后不用调整此部位的位置。 - 每个零部件均可单独拆卸与维修。 - 退吸头时实行吸头顺序推出原则，省力省时，减少手部疲劳。 - 整支可进行121℃高温灭菌。 - 具有凹纹的外壳保证您抓握更牢固。 - 可快速校准。 标准配置 - Transferpette® - 12移液器 1支 - 吸头盒（内装PLASTIBRAND吸头），吸头盒装填架 1个 - 移液器架 1个 - 试剂池（60ml） 1个 - Vion®密封环 1个 - 硅油、安装工具 1套 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 2 |  |  |  |
| 微量移液器 |  | Transferpette® S, 整支灭菌单道数字可调移液器 量程为 100-1000 µl（除量程外，其他参数一致） 应用领域 广泛用于生物、化学、临床、食品分析、免疫检测等实验中溶液的移取操作。 主要特点 1.单指操作，调节量程 。只需一根大拇指即可完成容积的设置与锁定--无论左右手，同样容易。 2.数字放大，清晰可视。四位数字显示，透明量程具有放大功能，始终面向操作者，完全实现移液量的精确调节，即使在操作过程中，移液量亦随时可见。 3.可整支进行高压灭菌，无需拆分。 完全实现整支高压灭菌，最大限度地避免了细菌污染。 4.校准简单，无需工具。 Easy Calibration技术使您实现方便快捷的校准。 5.广泛的移液范围 6，人体工程学设计 标准配置 1.Transferpette S数字可调式移液器 1支 2.出厂校验合格证书 1份 3.移液器托架 1个 4.操作手册 1本 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 4 |  |  |  |
| 微量移液器 |  | Transferpette® S, 整支灭菌单道数字可调移液器 量程为500-5000 µl 应用领域 广泛用于生物、化学、临床、食品分析、免疫检测等实验中溶液的移取操作。 主要特点 1.单指操作，调节量程 。只需一根大拇指即可完成容积的设置与锁定--无论左右手，同样容易。 2.数字放大，清晰可视。四位数字显示，透明量程具有放大功能，始终面向操作者，完全实现移液量的精确调节，即使在操作过程中，移液量亦随时可见。 3.可整支进行高压灭菌，无需拆分。 完全实现整支高压灭菌，最大限度地避免了细菌污染。 4.校准简单，无需工具。 Easy Calibration技术使您实现方便快捷的校准。 5.广泛的移液范围 6，人体工程学设计 标准配置 1.Transferpette S数字可调式移液器 1支 2.出厂校验合格证书 1份 3.移液器托架 1个 4.操作手册 1本 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 4 |  |  |  |
| 瓶口分液器 |  | 1，Dispensette® III数字可调型，2.5-25 ml，含SafetyPrime安全回流阀门, 2、与试剂直接接触的部件材质有硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖)。 3、可以操作的液体最大耐受条件有：最大蒸汽压：600 mbar；最大黏度： 500 mm2/s；最高温度： 40 °C；最大密度： 2.2 g/cm3 4、可选配SafetyPrime™ 安全回流阀在装置补液时减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，以避免浪费试剂。阀门控制把手明确地指示阀门开关位置。 5、整合的安全分液系统可在排液管安装错误或缺失的情况下，减少意外排液及液体飞溅的危险。 6、旋转式阀门模块为保证试剂瓶标签正面对着使用者，阀门模块可 360° 旋转。45 mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。 7、伸缩式吸液管经调节可适用于不同规格的试剂瓶，无需测量或剪裁。 8、有 conformity 资格认证，附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，安装工具及PP瓶口转接头。 9、自行添加量程和对应的精确度范围、偏差系数范围 10、可进行121°C,20min高温灭菌。 11、具有：Easy Calibration简易校准技术。 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 2 |  |  |  |
| 瓶口分液器 |  | 1，Dispensette® III数字可调型，1-10 ml，含SafetyPrime安全回流阀门。 2、与试剂直接接触的部件材质有硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖)。 3、可以操作的液体最大耐受条件有：最大蒸汽压：600 mbar；最大黏度： 500 mm2/s；最高温度： 40 °C；最大密度： 2.2 g/cm3 4、SafetyPrime™ 安全回流阀在装置补液时减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，以避免浪费试剂。阀门控制把手明确地指示阀门开关位置。 5、整合的安全分液系统可在排液管安装错误或缺失的情况下，减少意外排液及液体飞溅的危险。 6、旋转式阀门模块为保证试剂瓶标签正面对着使用者，阀门模块可 360° 旋转。45 mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。 7、伸缩式吸液管经调节可适用于不同规格的试剂瓶，无需测量或剪裁。 8、有 conformity 资格认证，附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，安装工具及PP瓶口转接头。 9、自行添加量程和对应的精确度范围、偏差系数范围。 10、可进行121℃，20min高压灭菌 。 11、具有：Easy Calibration简易校准技术。 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 2 |  |  |  |
| 瓶口分液器 |  | Dispensette® Organic有机型瓶口分液器，数字可调型， 2.5-25 ml，含有SafetyPrime安全回流阀。 1、能够移取移取有机试剂，包括氯化 (chlorinated) 烃或氟化 (fluorinated)烃类 (hydrocarbons)、高浓度酸、三氟乙酸(TFA)、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等。 2、与试剂直接接触的部件材质有硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE 及PP (排液管安全旋盖)。 3、可以操作的液体最大耐受条件有：最大蒸汽压：600 mbar；最大黏度： 500 mm2/s；最高温度： 40 °C；最大密度： 2.2 g/cm3 4、SafetyPrime™ 安全回流阀在装置补液时减少由于气泡引起的液体飞溅，同时允许液体在补液时回流，以避免浪费试剂。阀门控制把手明确地指示阀门开关位置。 5、整合的安全分液系统可在排液管安装错误或缺失的情况下，减少意外排液及液体飞溅的危险。 6、旋转式阀门模块为保证试剂瓶标签正面对着使用者，阀门模块可 360° 旋转。45 mm标准螺口及所包括的转接头适合常见的实验室试剂瓶。 7、伸缩式吸液管经调节可适用于不同规格的试剂瓶，无需测量或剪裁。 8、有 conformity 资格认证，附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，安装工具及PP瓶口转接头。 9、自行添加量程和对应的精确度范围、偏差系数范围。 10、可进行121℃，20min高压灭菌 。 具有：Easy Calibration简易校准技术。 *必须提供厂家针对本项目的授权书 | 2 |  |  |  |
| UPS电源 |  | 一，额定容量 10KVA 二，输入 输入配线 单相三线＋地线 电压范围 120~275V 频率范围 46~64Hz 50/60HZ自适应 输入功因 >0.99 三，输出 电压范围 220×（1±1%）VAC 频率范围 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 四，电池模式： (50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz 电流峰值比 3：1 额定功率因数 0.8 五，超载能力 Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec 六， 电池 12V/100AH ×16块 每块尺寸：407*173*236MM 电池柜子A16 尺寸：780*470*1210mm | 1 |  |  |  |
| 无菌操作台 | 双人单面 | 洁净等级：100级≥0.5μm 菌落数：：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） | 1 |  |  |  |
| 加热磁力搅拌器 |  | 1，台面材料：陶瓷； 2，台面尺寸：7”x 7”； 3，最大样品容量：4L; 4，最大样品载重量:11.3kg; 5，控温范围:5-540℃； 6，加热升温时间（空载）：8min ； 7，温度稳定性 ±2.0℃； 8，搅拌速度范围：60-1200rpm； 9，搅拌精确度/稳定性：±5%/±5%； 10，电源：220-240V，50/60Hz， 1170W； 11，外部尺寸（W x H x D）：20.8 x 9.7 x 33.0cm ；重量：5.0kg 。 | 6 |  |  |  |
| 高速台式冷冻离心机 |  | 1 工作条件 1.1工作温度：＋10℃～＋35℃ ，230V，50/60Hz 2 主要技术指标 *2.1 转速范围：100至15,300 rpm，精度达±1 rpm； *2.2最大容量(ml)：角转子6 x 85 /水平转子4 x 200； *2.3 最大离心力(x g)：23,031； 2.4 时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速； 2.5 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）； *2.6可预设20种加速/减速曲线及10个程序自定义功能； 2.7温控范围：-20～40℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤ 4℃； 2.8磁性转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速； *2.9 静止监控，转子不平衡保护及错误报警； *2.10具有快速制冷功能和静止预冻功能，采用无氟环保制冷剂（R134a）； 2.11免维护无碳刷变频电机； 2.12微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度； *2.13可配24 x 1.5/2.2 ml高速水平转子，14000rpm / 16215 x g； *2.14符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证, 具有并提供医疗器械注册证。 配12x 1.5/2.2 ml水平转子 24 x 1.5/2.2mL角转子1个；最大转速15300rpm，最大相对离心力21460g 配6 x 50 ml离心管角转子 1个，最大转速11000 rpm，最大相对离心力11363g； 50ml离心管12个，2.5m离心管50个 *必须提供厂家针对本项目的授权书 *为重要必须满足指标 | 1 |  |  |  |
| 高速冷冻离心机 | 日立CR22N | 一． 技术规格 1.1 电源电压：220V，50Hz 1.2 温度：10~35℃ 1.3 相对湿度：45~85% *1.4最高转速：22000rpm 1.5 最大离心力：55200Xg 1.6 最大容量：6升（1.5L x 4瓶） 1.7 驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动。 *1.8 减速控制：9级加速，10级减速。 *1.9转头温度控制精度：±1℃（设定范围-20~+40℃）。 1.10 转速设定：自300rpm到最高转速连续可设定。 *1.11具备转头温度自动补偿功能、转头自动锁定及转头自动识别功能 1.12 制冷方式：压缩机制冷 1.13噪音：≤62dB 1.14程序管理：可存储30个用户工作程序。 1.15 具有RCF (g) 和 g x sec功能 1.16 温度自动补偿功能：有 1.17 具有ECO节能模式 配置要求： 主机一台：最大转速：22000rpm 最大离心力：55200xg 定角转头 ：500(ml)x6(pcs.) 一个 (最高转速： 10000rpm， 最大离心力：18800xg) 定角转头： 250mlx4一个, （最高转速：14000rpm， 最大离心机：30240xg） 定角转头 : 100(ml)x10(pcs.) (最高转速： 14000rpm， 最大离心力：29100xg) 500ml离心瓶:4个；250ml离心瓶:4个；100离心管：6个。 培训及售后服务：现场免费培训，各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收，仪器验收合格后，并提供终身维修服务。 *必须提供厂家针对本项目的授权书 *为重要必须满足指标 | 1 |  |  |  |
| 水浴锅 |  | 四孔数显水浴锅 进口不锈钢内胆，外壳采用静电喷塑。 控温范围：室温-99℃；加热功率：1000W 容积：300x 300x140mm3 水温波动：±1.0℃ | 2 |  |  |  |
| 水浴锅 |  | 八孔数显水浴锅 进口不锈钢内胆，外壳采用静电喷塑。 控温范围：室温-99℃；加热功率：2000W 容积：600x 300x140mm3 水温波动：±1.0℃ | 2 |  |  |  |