| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能成像系统 | ChemiDoc XRS+ | 1．功能涵盖：单色或双色荧光成像，化学发光，光密度成像等，具体表现为：核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜 2．CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，图像分辨率4M pixel 3．CCD经冷却至绝对温度（-30℃）， 冷却系统 ：Peltier 4．425nm处绝对Q/E值：55％，绝对Q/E峰值：63% 5．CCD暗电流：0.001 e/p/s；CCD读出噪音：4.5 e-rms 6．最大成像面积 25×26 cm，最大样品面积28×36 cm 3.1.7．动力学范围>4个数量级，真16 bit数据输出（65536灰度级），非插值 8．光源：自发透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选） 9．紫外光源：302nm，可选254nm/365nm 10．全自动反馈变焦镜头： 马达自动控制镜头12-75mm，f/1.2 11．配有抽拉式白光透射灯箱 (比旧式白光转换板亮度更高，提高“差异显示”的分辨效果) 12．安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中。 13．UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 14．滤光片：标配2个，3个可选 15．配备有校正镜头曲面度的专用滤光片 16．灵敏度：EB 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC) : 10-14g Protein 17．图像平整，保证精确定量，选配动态平场扫描技术（美国专利号5,951,838）, 均一性CV≤ 5% 18．三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 19．累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 20．曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进 软件功能 1 全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 2* 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑 3* 软件可自由安装于多台电脑，同时分析 4 软件可控制曝光时间以看到微弱信号 5* 显示过饱和像素保证精确定量 6* 所有成像过程均保持自动对焦 7 添加各种格式的文字注释 8* 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 9 相对含量百分数分析 10 绝对浓度、密度计算 11* 微卫星DNA分析 12 RFLP和DNA指纹分析 13* 3D图像观察及输出 14* 12种预设染料颜色标记显示及输出 15* 多幅图像合并显示并分析功能 16* 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等 17* 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg 18* 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出 19 配有软件操作指南flash 20 软件免费升级 21 中文版、英文版软件自由切换 必备附件 国内采购电脑一台 操作系统：Windows 7 或以上 芯片：英特尔 I3 3220 内存：4 GB或以上 硬盘：500GB或以上 其它：CD-ROM 质量保证期 安装调试验收合格起质量保证期1年。 | 1 |  |
| 2 | 酶标仪（附洗板机） | EON | Eon微孔板分光光度计参数 波长选择：单色器 读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描法，孔域扫描法 微孔板类型：6-384孔板，Take3微量检测板 温度控制：室温以上4℃至65℃，±0.5℃ @ 37℃ 振荡方式：轨道，双轨道和线性 软件：Gen5™ 数据分析软件 光源：氙闪灯 波长范围：200-999nm，1nm步进 带通：2.4 nm 动态范围：0.0 - 4.0 OD 单色器波长准确性：±2 nm 单色器波长可重复性：±0.2 nm OD 准确性：+ 1% + 0.010 @ 0 - 2.0 OD + 3% + 0.010 @ 2.0 - 3.0 OD OD 线性：+ 1% + 0.010 @ 0 - 2.0 OD + 3% + 0.010 @ 2.0 -3.0 OD OD 可重复性：+ 1% + 0.005 @ 0 - 2.0 OD + 3% + 0.005 @ 2.0 - 3.0 OD 读板速度：96 孔板: 8 秒 384 孔板: 13 秒 连接：USB串口连接电脑控制 电源：100 – 240 VAC @ 50- 60 Hz，外置电源：.功率 < 40W 操作环境：18º C- 40º C 化学兼容性：所有暴露表面均耐受0.5%次氯酸钠、70%乙醇或异丙醇 进行消毒 Take3微量检测板参数 微点：16个2 µL 样品位置 BioCells：2个BioCell 位置 比色杯：1个标准比色杯位置 检测功能：吸收光、荧光的微量样品 系统兼容：Epoch， Eon和所有Synergy 微孔板检测仪 光路径： 0.5 mm (标准) 检测极限：2- 4000 ng/µL dsDNA 软件：标配 Gen5 Take3 模块 基本配置 EON主机 1套 Gen5软件（包括Take3模块）1套 电脑：联想扬天M2612D 1台 Take3微量检测板：16个2μl样品点，2个BioCell，1个标准比色杯 洗板机 1. 清洗头：可替换的8道或者12道清洗头。 2. 针位控制：水平和垂直方向可以任意选择以进行板底清洗、交叉换气及冲洗。 3. 清洗方式：板式和条式。 4. 清洗次数：1-10次，链接程序10个，多达100次的清洗程序 5. *容量范围：25-3000ul/孔 依据型号而定 6. 预洗液量 1-200ml 7. 洗液通道：≥2个通道,通道功能可由用户自定。 8. 洗液分配精度： 整板CV≤3%/96孔。 7．注液管和吸液管：速度可调，两者功能分离，两个管独立。 8. *残液量：≤2ul 9.酶标板振荡：支持振荡功能且时间和强度可自定义。 10.*溢出保护：具有防溢流功能，多达5种保养程序。 11 分液速度：多种速度可调 12.*储存能力：多达75个清洗程序。 13.可洗微孔板：U/V/平底型。 14. 附件及备用件：洗瓶2个,废液瓶1个，必备的零件、附件、连接导线、工具和技术文件以满足该仪器的正常运转和日常维护。 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 3 | V3 免疫印迹平台 | V3 | 一. 小型垂直电泳槽（2套） 1.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 1.2 性能指标： 1.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 1.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 1.2.3 #玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 1.2.4 #灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 1.2.5 #上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 1.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 1.2.7 *模块化：可换置转印（western blot）等模块 二.通用电泳仪（2套） 2.1 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） *2.1.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 2.1.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr） #2.1.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟 2.1.4 暂停/继续功能：有 2.1.5 屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 #2.1.6 可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 2.1.7 断电后自动恢复：有 2.1.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 2.1.9 可叠放：可以，节省实验室空间 #2.1.10 输出插孔：4对并联 #2.1.11 安全标准：CE，EN-61010 三.全能型转印系统（2套） 3.1 *转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 3.2 使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜。 3.3 *转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 3.4 #电源：整合型电源 3.5 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）。 3.6 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 3.7 #应用性：可兼容传统实验试剂和耗材 3.8 更快、更高通量的转印：在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期 3.9 无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液 3.10 灵活开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序 3.11 环境友好：耗材对环境无害，无需废物处理成本；单次使用耗材，减少不必要的浪费 3.12 #坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动。 四、质保期：安装调试合格后1年 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 4 | 蛋白电泳、转印系统 | Mini Protean | 一、通用电泳仪 *1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr） #3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟 4 暂停/继续功能：有 5 屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 #6 可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 7 断电后自动恢复：有 8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 9 可叠放：可以，节省实验室空间 #10 输出插孔：4对并联 #11 安全标准：CE，EN-61010 二、高电流电源 1 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W #2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟 #3 有暂停/继续功能 4 有断电后自动恢复功能 *5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 *6 安全标准：通过EN-61010, CE标准 三、 小型垂直电泳槽 1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 4 #灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 5 #上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 7 *模块化：可换置转印（western blot）等模块 四、半干转印槽 1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 2 15-60分钟内完成快速、高效的转印 3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 4 简单的闭锁设计，方便快速装配 5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用 6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力 7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 10 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml；体积：37 x 24 x 11 cm；重量：3.6 kg (7.9 lb) 五、质保期：安装调试合格后一年 | 1 |  |
| 5 | 超滤系统 | Mini Pellicon | 处理量150ml-3升，最多可并联3块0.1平米膜包，316L不锈钢材质Mini-Pellicon夹持器及相关配件（包括三通、阀门、压力表、倒刺接头、卡箍、垫片、闷板、喉箍），聚醚砜膜包耐碱使用寿命长，可手动测量膜包完整性， Easy-Load高输出蠕动泵，4-13L/Min，配3块膜包。 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 6 | 台式高速大容量离心机（含各种转子） | 5804R型 | 主要技术指标 1 简洁的操作界面由大的液晶屏和便于清洁的轻触式按键共同构称。 2 转速、相对离心力和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值； 3 fast-temp功能，15分钟即可快速冷却离心腔； 4 特设short-spin功能，可选择转速； 5 “at set rpm”定速计时功能可重复的结果； 6 自动安全锁盖功能； 7 具有待机冷却功能； 8 最大转速：14,000 rpm, 最大离心力(x g)：20,800； 9 最大容量(ml)：4 x 250 ml； 10 温度范围：-9℃－40℃； 11 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增； 12 可选择的程序记忆功能，最多储存34个用户程序； 13 对于敏感样品，有10个加速和10个刹车档可选； 基本配置 1 主机 1 套 2 角转子1个，容量：6 x 85 ml，最大转速：10,000 rpm,50ml及15ml适配器一套 3 水平转子（4X250ML），最大转速：4,000 rpm; 50ml及15ml适配器一套 4 角转子1个，容量：30 x 1.5 ml 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 7 | 超低温冰箱 | ExF32086 | 温度范围：-50~86℃，487升 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |
| 8 | 冷冻切片机 | CM1950 | 1. 防溅水设计冰冻切片机 2. 压缩机制冷箱体、样品头（双压缩机 ） 3. 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃ 4. 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次 5. 带冷冻箱手动除霜功能 6. 速冻架冷冻位点：15+2个 7. Peltier位点：2个 8. 速冷架制冷温度最低达：-42℃ 9. 切片厚度范围：1-100 um 10. 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 11. 电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s 12. 带样品回缩功能 13. 样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 14. AgProtectTM：徕卡的AgProtectTM抗菌银表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖 15.*简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生 注：必须提供厂家授权。 | 1 |  |