A     段

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物心电监护仪 | PM-9000 | 详见附件 | 4 |
| 2 | 兽用注射泵 | WZ-50C6 | 详见附件 | 4 |
| 3 | 兽用输液泵 | HX-801C | 详见附件 | 4 |
| 4 | 动物芯片阅读器 | RBC-S03 | 详见附件 | 4 |
| 5 | 动物尿液分析仪 | URIT-50Vet | 详见附件 | 2 |
| 6 | 微量元素分析仪 | BS-2H | 检测下限：5ugCd（Ⅱ）/ L (极谱法)；0.01ugCd（Ⅱ）/L (溶出法)。 精密度：RSD≤1% （极谱），RSD≤5%（溶出） 抗先还原能力： 5000：1 检测分辨率：⊿E≤35mV 线性关系 γ≥0.9990 耐压4000V。 | 1 |
| 7 | 高频便携式医用诊断X射线机 | LX-24HA | 电源：单相交流220V±10% 电源容量：≥3.5kVA 最高管电压：100Kv/24mA 最高管电流：≥60mA 最大输出功率：≤2.4KW 逆变频率：30kHZ 曝光时间：0.008S～3.33S 焦点尺寸：1.5mm MAS调节范围：0.5mAs～160mAs共分46档 KV调节范围：40Kv～100kV步进2kV共分31档 预设程序：20个 存储功能：用户可存储修改 电击防护类型：Ⅰ类B型 | 1 |

B     段

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 技术 指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水制备及输送系统 | HJ-WP-RO-500 | 产水量：制水装置产水量500L/h； 产水水质：RO产水电导率≤10μs/cm； 系统配置：预处理+反渗透除盐； 运行方式：全自动控制运行+手动操作； 设计界线：原水进水口至纯水出水口； 设备工艺参数满足工业用水软化除盐设计规范（GB/T 50109-2006）。 设备清单详见附件 | 1 |
|  | 纯净水输送管线安装 |  | 1-4楼36个用水点管线的铺设 |  |

附件

一、项目概述

本方案一体式纯水处理设备，整机内部分为原水预处理既前端进水经预处理、反渗透；

设备型号：HJ-WP-RO-500

系统主要组成部分源水泵、多介质砂过滤器、活性炭过滤器、自动软化器（含树脂再生装置）、保安过滤器、高压泵、反渗透装置、水质在线监测及工业微电脑控制台。

具体技术参数及配置要求详见工程配置。

- 工程类别：水处理系统的销售、安装、服务

- 工程地点：用户使用地点【 河北省昌黎县】

- 本方案涉及的技术要求：

- 进水要求：TDS＜300PPm；

- 总进水量：原水供水量建议≥2m3/h；

- 产 水 量：制水装置产水量500L/h；

- 产水水质：RO产水电导率≤10μs/cm；

- 系统配置：预处理+反渗透除盐；

- 运行方式：全自动控制运行+手动操作；

- 设计界线：原水进水口至纯水出水口；

- 设备工艺参数满足工业用水软化除盐设计规范（GB/T 50109-2006）。

- 系统对外界要求：

- 原水进水管：原水进水管送至制水间内指定位置。建议原水进水管管径不小于DN32；

- 供电缆：根据供方提出系统容量，用户自己负责。整个制水系统装机总功率约3KW，电源要求为220VAC±10% 50Hz，三线制。

- 出水管：终端出水口。

- 药品：调试过程所用的化学试剂消耗品由供方提供，系统验收交付使用后所用化学试剂消耗品由用户自购，供方可提供技术支持。整个制水系统需要配备的药品有：工业盐。

- 系统废水处理：排至制水间内的地沟。用户需要在制水间内设置用于制水系统正常运行时排放废水的地沟或地漏，不得影响废水排放；

- 地基要求：地面为水泥或同等地基，承载力≥2吨/平方；

- 供货范围：

制水间内原水进水口至出水口，具体设备配置见系统配置表及工艺流程图；系统装置进出口管道由供货方提供。

二、制水设备功能描述

1、功能特点

★内置罐体式预处理过滤系统，能有效的去除原水中杂质  及悬浮颗粒物质，降低原水中的有机物及余氯等污染物质；

★系统采用芯片编程控制设计，且具备手动与自动独立运行一键式操作功能；

★系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

★0.5〃LCD背光液晶电导率在线监测仪，准确直观的显示产水水质；

工艺流程：

自来水要求压力大于0.3MPa

2、多介质过滤器

多介质过滤器是利用石英砂等滤料去除并控制原水中的颗粒性杂质、悬浮物等，属于压力式快滤设备。含有悬浮物及颗粒的水流过滤料层时，滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜，随时间推移过滤器的前后压差将会升高，直至失效。此时需要利用逆向水流反洗滤料，使过滤器内滤料悬浮松动，从而使粘附于滤料表面的截留物剥离并被水流带走，恢复过滤功能。

过滤器的过滤罐体材质选用FRP玻璃钢制作，耐压高、重量轻，耐腐蚀，寿命长，高强度卫生无毒，每一个滤罐出厂前都经过0.8Mpa试压，设计流速10～12m/h，反冲洗强度15～18L/m2.s，反洗排水接入地沟。

3、活性炭过滤器

活性炭过滤器利用活性炭的吸附特性将水中的有机污染物、微生物及溶解氧等吸附于炭的表面，增加微生物降解有机污染物的机率，延长有机物的停留时间，强化生物降解作用，将炭表面吸附的有机物去除；还可去除水中的异臭异味，去色度，去除重金属、合成洗涤剂以及脱氯等，此外活性炭的选择吸附性，不但可吸附电解质离子，还可使高锰酸钾耗氧量（COD）得到很好的控制和降低。该设备具有吸附、生物降解和过滤处理的综合作用，不但可保证处理效果稳定，而且效率高、耐冲击负荷、占地小、操作管理简便易行且运转费用低等优点。此外作为反渗透装置的前处理，可有效防止反渗透表面的有机物污染，而不受其本身进水温度、pH值和有机混合物的影响。

过滤器的过滤罐体材质选用FRP玻璃钢制作，耐压高、重量轻，耐腐蚀，寿命长，高强度卫生无毒，每一个滤罐出厂前都经过0.8Mpa试压，设计流速10～12m/h，反冲洗强度10L/m2.s，反洗排水接入地沟。

4、软化器装置

为了防止反渗透膜浓水端的浓水侧出现碳酸盐、硫酸盐和其它形式的化学结垢，从而影响膜元件的性能，对反渗透处理前的进水必须进行必要的软化处理。

软化器的作用是去除水中的Ca2+、Mg2+以防止CaCO3及CaSO4等沉积，形成水垢，加大终端设备的运行负担，甚至运行危险。滤料选用苯乙烯系001×7强酸性阳离子交换树脂，当水中的Ca2+ 、Mg2+流过树脂层时，Ca2+ 、Mg2+被吸附并置换，反应方程式：

2RNa + Ca2+   	         R2Ca + 2Na+

树脂的吸附交换能力是一定的，当树脂饱和以后需要用工业盐将树脂上的Ca2+ 、Mg2+置换出来，使其从新具有吸附能力，这个过程叫再生，

R2Ca + 2Na+           2RNa + Ca2+

再生出来Ca2+ 、Mg2+废液经冲洗排掉。

软化过滤器采用时间程序控制阀自动控制，再生周期可由控制阀设置。控制阀采用时间方式启动再生，计量准确，工位由运行、反洗、再生、慢洗、快洗、盐箱注水六步组成，功位的转换由自动控制阀中的时间控制器自动记录设备运行的时间，当已运行时间达到程序预先设定值时，控制器发出指令信号给驱动马达，马达转动带动多功能阀阀芯转动，改变进出水的流向，从而实现自动控制。再生盐液靠水射器负压吸入、无须设置盐泵，日常维护只需往盐箱内加盐即可。

软化过滤器配备有再生盐箱，在平时正常工作情况下，用户需要确保盐箱内有足够的稀释盐溶液，以确保钠离子交换器在再生的时候能正常运行。这点对保证良好的软化效果是十分必要的。

5、反渗透装置

经过预处理净化后的原水，在满足反渗透膜进水水质条件下，进入反渗透装置，进行脱盐提纯处理。反渗透的基本原理如下：

RO【Reverse Osmosis】反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术，其孔径小至纳米级（1纳米=10-9米 ），在一定的压力下，H2O分子可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。反渗膜的工作原理图如下：

将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开，此时，纯水侧的水就自发的透过半透膜，进入溶液一侧，溶液侧的水面升高，这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时，膜两侧压力达到平衡，溶液侧的液面不再升高，这时，膜两侧有一个压力差，称为渗透压 。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力，溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧，这个过程正好与渗透相反，我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到，由于压力的作用，溶液中的水分子进入纯水中，纯水量增加，而溶液本身被浓缩。

反渗透装置主要由一级高压泵、二级高压泵、反渗透膜和控制部分组成。高压泵对进水加压，除水分子可以透过RO膜外，水中的其它物质（矿物质、有机物、微生物等）几乎都被拒于膜外，无法透过RO膜而被高压浓水冲走。

反渗透膜过滤工艺利用RO膜的高脱盐性能彻底去除纯水制造工艺中较难去除的TOC，SiO2、微粒子及细菌。同时，又彻底省掉离子交换再生酸碱消耗、免除酸碱排污污染及避免离子交换层中细菌、有机物的二次污染。经反渗透处理后的水，能去除99%以上的溶解性固体，99%以上的有机物及胶体，几乎100%的细菌。

反渗透装置上配备有足够的能直观反映装置运行状态的在线仪表及化学仪表，包括：压力表、在线流量计、电导率等，设置就地控制盘。反渗透膜元件选用美国陶氏公司生产的聚酰胺复合膜，单支膜元件的脱盐率大于99%；反渗透膜压力容器材质选用304不锈钢材质；管路部分采用卫生级UPVC材料。

三、500L/H反渗透纯水设备标准配置清单

| 组成 | 品名 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半自动多介质过滤器1套 | 过滤罐 | Φ200×1100,FRP材质，0.8Mpa | 1只 |
|  | 控制器 | TMF56E | 1台 |
|  | 精制石英砂 | 0.5-1.5mm | 100kg |
| 半自动活性炭过滤器1套 | 过滤罐 | Φ200×1100,FRP材质，0.8Mpa | 1只 |
|  | 控制器 | TMF56E | 1台 |
|  | 果壳净水活性炭 | 8-16目 | 25kg |
| 自动树脂软化器1套 | 过滤罐 | Φ200×1100,FRP材质，0.8Mpa | 1只 |
|  | 控制器 | TMF63 | 1台 |
|  | 树脂 | 001×732 | 25L |
|  | 盐箱: | 60L，材质PE | 1个 |
| 保安过滤器 | 保安过滤器（含滤芯） | 大胖蓝滤壳，ABS工程塑料，滤芯：20寸，熔喷PP | 1套 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | RO反渗透高压泵 | CDL2-110，304不锈钢，流量2M3，1.1千瓦 | 1台 |
| 2 | RO反渗透膜壳 | 不锈钢,jan-40 | 2只 |
| 3 | RO反渗透膜 | 4040 | 2只 |
| 4 | 压力保护开关 | BD-A3/ BD-30 | 2只 |
| 5 | 流量计 | 5加仑，有机玻璃 | 2只 |
| 6 | 压力表 | 1.6MPa/1.6Mpa，外壳不锈钢，油浸式 | 2只 |
| 7 | 电磁阀 | 2W-20/RSPS-20/220V，黄铜阀体 | 2只 |
| 8 | 管路系统 | U-PVC管路及管件 | 1批 |
| 9 | 电导仪 | CM-230 | 1台 |
| 10 | 电控 | ROC2008控制, 含低压电器 | 1套 |
| 11 | 机箱 | 碳钢喷塑 | 1只 |
| 12 | 纯水箱 | 不锈钢，含高低液位控制器 1套 |  |
| 13 | 输送泵 | 25WZB-17-370 | 1台 |