| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 洁净度：100级@≥0.5um(美联邦209E) 菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) 平均风速：0．25--0．45m/s(快．慢双速) 振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向) 噪声：62dB(A) 照度：≥300Lx 电源：AC/50HZ/220V 功耗：250W 重量：<150kg 工作区尺寸(mm)：1150×500×500 | 1 |  |
| 2 | 超微量核酸蛋白分析仪 | P-330-31 | ★1.样品量: 0.3–5 ul ★2.检测范围：dsDNA：2-18750ng/ul，BSA：0.08-543mg/ml ★3.光度范围:190–1,100 nm 4.波长扫描:200–950 nm ★5开机无需等待，即开即用。操作时间最少，3.5秒即可完成 200nm-950nm波长的数据采集 6.波长复现性:< ± 0.2 nm 7.波长准确度:± 2 nm 8.带宽:优于 5 nm 9.杂散光:< 0.5%(于220 nm 和340 nm用 NaI 和NaNO2) 10.光度范围:-0.3–2.499 A 0-199 T 11.光度重复性:±0.003 A (0-0.5 A) ±0.007 A (0.5-1.0 A) 260 nm 12.光度精度:±0.005 A 或 ±1% 13.基线稳定性:±0.003 A/h 340 nm,20分钟预热后 14.噪音水平:0.002 A rms (0 A, 260 nm), 峰与峰之间0.005A (0 A, 260 nm) ★15.光学系统:双通道Czerny-Turner式光栅, 1024像素的CCD阵列，凹镜 ★16.光源:脉冲氙灯 寿命>10年 17.性能验证：开机时开启自动诊断 18.样品池类型：中心高度：15毫米，外部尺寸：12.5×12.5mm ★19.比色皿储存：8 x 10mm光程的比色皿存放槽 ★20.测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟 ★21.贮存方法：可储存达81种用户方法 ★22.内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 23显示格式：320 x 240 像素 24.尺寸：140 mm x 275 mm x 380 mm 25.重量：< 4.5 kg 26.电压：90-250 V, 50/60 Hz, Max 30 VA ★27.输入/输出端口：自带超大显示屏，自带打印机可用USB线（自带）将结果储存到电脑上。 ★28.终身无需校正。 ★29.可检测易挥发溶剂的样品 ★30.微量检测平台和常规比色皿，两种检测模式。 31标配 ★32.保修2年,自调试安装之日起24个月 配笔记本电脑一台(京东价低于5000元, 惠普Envy6-1222TX, CPU型号 i5-3337u内存容量 4GB,15英寸, 独显2GB) 配12道200ul移液器一支（丹麦CAPPAERO） | 1 |  |
| 3 | 小型油浴 | MA-6 | 所有浸入浴液的部件都由高品质不锈钢和高等级的塑料构成 可配置多种不同型号的浴槽或制冷单元；选择专用紧固夹，可与各种特制型号浴槽配套使用 通过自带循环泵，可实现内循环和外循环两种工作模式 温度范围室温+5～200℃；可使用可燃或不可燃浴液； 配有制冷单元数据连接口 四重安全保护： 1、低液位预警功能 2、过温自动切断功能调节/防止干烧 3、高低温报警功能 4、制冷可调循环泵 技术参数： 温度范围 室温+5…200℃ 温度稳定性 ±0.01℃ 加热功率 2kW 泵功率 11-16L/min 0.23-9.45bar 浴槽开口/深度 13*15/20cm 充液体积 6L 外形尺寸 21*43*42cm 配置： MA-6主机、英文操作说明书 | 1 |  |
| 4 | 漩涡混合器 | Vortex3000 | 精巧设计，动态平衡 体积小巧，动力强劲 非常适合在通风柜，超净工作台上使用 振荡模式：电动或者连续 振荡速度：200-3000rpm可调 马达输入输出功率：12W/6W 振荡直径：4mm 最大承载量：1.1KG 材质：PP外壳，硅橡胶底座 外型：148x159x87 保护等级：IP42 配：BRAND原装2ml离心管10箱（6包/箱 500支/包） | 1 |  |
| 5 | 12道排枪 | EPPENDORF 8道 | 量程范围：0.5-10ul 0.5μl体积：不准确度 ±12.0% 不精确度±8.0% 1μl体积：不准确度 ±8.0% 不精确度 ±5.0% 5μl体积：不准确度 ±4.0% 不精确度 ±2.0% 10μl体积：不准确度 ±2.0% 不精确度 ±1.0% | 1 |  |
| 6 | 8道排枪 | EPPENDORF 8道 | 量程范围：0.5-10ul 0.5μl体积：不准确度 ±12.0% 不精确度±8.0% 1μl体积：不准确度 ±8.0% 不精确度 ±5.0% 5μl体积：不准确度 ±4.0% 不精确度 ±2.0% 10μl体积：不准确度 ±2.0% 不精确度 ±1.0% | 1 |  |
| 7 | 氮气发生器 | SPN-500 | 电解池采用膜分离技术，催化层使用PCAN载体及贵金属催化物，使电解池 催化效率高，产气量大，氮气纯度高。电解池出厂前经过100小时以上高压、大电流老化实验，使电解池性能和工作状态更为稳定。 1. 氮气纯度：含氧量<3PPM，含水量露点-56℃ 2. 氮气流量：0-500ml/min 3. 输出压力：0-0.4Mpa（由原料空气压力决定） 4. 压力稳定性：< 0.003MPa（视空气源的稳定性） 5. 供电电源：220V±10% 50Hz 6. 消耗功率：100W 7. 工作环境：1-40℃ 相对湿度： <85% 8. 外形尺寸：370×180×330mm 9. 净重：约11Kg 1. 压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氮气流量可根据用量实现全自动调节。 2. 双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氮气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈（含硫量低），有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。 | 1 |  |
| 8 | 解析管处理装置 | TP-2040 | 加热恒温炉控温范围：室温—400℃ 设温调节增量：±1℃ 恒温精度：±0.5℃ 活化（再生）吹扫氮气流量：0—500ml/min，连续可调 活化（再生）一次热解吸管9支，解吸管标准外径φ6mm、长度不限 模拟采样流量：0—1000ml/min连续可调 消耗功率： 最大500W 外形尺寸： 长 250mm×宽 300mm×高 250mm 重 量： 约5Kg 解析管加热速率：>300℃/min 解析回收率：85%-100%（和组份有关） |  |  |
| 9 | 便携式酸度计 | PHB-3 | 测量范围：0-14PH 分辨率：0.1PH 准确度：±0.1pH±1个字 温度补偿：无 | 1 |  |
| 10 | 真空干燥箱 | DZF-6050MB | 微电脑普通型 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 输入功率：1300W 控温范围：室温+5℃-250℃；温度分辨率：1℃；温度波动度：±0.5℃；达到真空度：133Pa；容积：50L； 内胆尺寸(mm) 400*400*350 外形尺寸(mm)：710*510*550 载物托架：2块 定时范围：0-999分钟 | 1 |  |
| 11 | 真空泵 | 2XZ-4 | 抽气速率：4 (L/S) 极限压力（Pa） 分压力 ≤6×10-2 进气口口径（mm）（外径） Φ25 重量（Kg）毛重/净重：30 配置：主机一台，真空泵油一桶 | 1 |  |
| 12 | 数字粘度计 | SNB-4 | 测量范围 1～2*106mPa.s 转子转速 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 基本误差 ±25%牛顿液体 外型尺寸 342mm*434mm*546mm 净重 9kg | 2 |  |